SEVC-D (Corus)

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА

_______________________________________________

ПАСПОРТ

1.  Общие сведения об изделии

1.1.	Электронные  корректоры  объема  газа  SEVC-D  (Corus)  (далее  –  корректоры)  предназначены  для измерений в рабочих условиях объема природного газа, прошедшего через счетчик, и автоматического преобразования этого объема к стандартным условиям (в России стандартными условиями считаются: температура  293,15  К  (20  °C)  и  давление  1,01325  бар  (0,101325  МПа)  по  значениям  давления  и температуры,  измеренным  корректором,  и  рассчитанному  коэффициенту  сжимаемости  природного газа.

Область применения - узлы учета природного газа различных предприятий.

1.2.	Корректор состоит из термопреобразователя сопротивления (далее по тексту - термопреобразователь), датчика абсолютного давления (далее по тексту - датчик давления) и блока корректора.

Блок корректора выполнен для настенного монтажа в поликарбонатном корпусе со степенью защиты IP  65.  Крышка  корпуса  соединена  с  основанием  корректора  при  помощи  шарнирного  соединения, облегчающего свободный доступ ко всем основным элементам прибора.

Термопреобразователь преобразует температуру газа в пропорциональный электрический сигнал. Датчик давления преобразует абсолютное давление газа в пропорциональный электрический сигнал. В составе корректора имеются три платы:

•	плата жидкокристаллического (ЖКИ) дисплея;

•	процессорная плата, на которой установлены ключевые компоненты прибора (микроконтроллер и его периферийные устройства: модули оперативной и флэш-памяти, и пр.);

•	плата блока ввода/вывода, на которой расположены все разъемы, микросхемы для сбора данных давления  и  температуры,  обработки  низкочастотных  (НЧ)  импульсов,  аварийных  импульсов нарушения защиты, цифровых входных и выходных импульсов, порт RS232 и батарея.

Примечание:	специализированное	программное	обеспечение	управляет	следующими	двумя компонентами корректора:

•	микроконтроллер на процессорной плате;

•	специальная  микросхема  на  плате  ввода/вывода,  отвечающая  за  сбор  импульсов,  измерение давления и температуры.

Дисплей

Переключатель

режима програмирования

Разъем устройства програмирования

Разъемы питания

(батареи)

Плавкие предохранители

Батарея

Пользовательский переключатель

Метрологический экран

J1	J3

1    2    3    4    5    6

1    2    3    4    5    6

1    2    3

1    2    3    4

J5	125mA	J6

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10	1    2    3    4    5

J2	J4

Разъем клавишной консоли

Разъем устройства програмирования

Флэш- память

Слот расширения (J3)

µ C

Память

SRAM

Модемные разъемы

Рис. 1. Основные элементы корректора

2

1.3.	Корректор   вычисляет   объем   газа,   измеренный   счетчиками   газа,   путем   умножения   количества импульсов, поступивших от счетчиков газа, на номинальную цену импульсов, а затем вычисляет объем газа, приведенный к стандартным условиям, по формуле:

PT  ZC    C

V     VC

VC=               =

P TC	Z

где:	V	- объем газа, измеренный счетчиком газа, м3;

Vс	- объем газа, приведенный к стандартным условиям, нм3;

T	- абсолютная температура газа, измеренная корректором, К;

Tc	- абсолютная температура газа при стандартных условиях (293,15 К (20 °C); P	- абсолютное давление газа, измеренное корректором, бар;

Pc	- абсолютное давление газа при стандартных условиях (1,01325 бар); Z	- коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (Р, Т);

Zc	- коэффициент сжимаемости газа при стандартных условиях (Pc, Tc); С	- коэффициент коррекции.

1.4.	Корректор обеспечивает:

•	регистрацию НЧ импульсов объема,  измеренного счетчиком газа;

•	измерение температуры и абсолютного давления газа, протекающего по трубопроводу;

•	вычисление коэффициента сжимаемости газа;

•	вычисление коэффициента коррекции и величины объема газа при стандартных условиях;

•	вычисление объемного расхода газа при рабочих и стандартных условиях;

•	индикация измеренных и вычисленных физических величин на жидкокристаллическом дисплее;

•	обработка аварийных сигналов тревоги и их ретрансляция на центральные системы управления;

•	управление базой архивных данных большого объема;

•	локальный и дистанционный обмен данными по каналам связи;

•	изменение состояния «Вкл./Выкл.» входных и выходных импульсов.

1.5.	Пользовательский  интерфейс  корректора  представлен  ЖКИ  дисплеем  и  пятиклавишной  консолью,  с помощью клавиш которой можно переходить в оконные меню.

На дисплей выводится следующая информация:

•	объем газа в рабочих условиях, м3;

•	объем газа в стандартных условиях, нм3;

•	расход газа в рабочих условиях, м3/ч;

•	расход газа, приведенный к стандартным условиям, нм3/ч;

•	абсолютное давление газа, бар;

•	температура газа, °С;

•	коэффициент сжимаемости;

•	коэффициент коррекции;

•	коды текущих и предыдущих (хранящихся в памяти) аварийных сигналов тревоги;

•	текущие дата и время;

•	тип методики расчета коэффициента сжимаемости;

•	срок службы батареи;

•	цена импульса от счетчика газа;

•	компонентный состав газа;

•	база данных зарегистрированных параметров и событий. Семь служебных символов на дисплее свидетельствуют:

•	о поступлении НЧ импульса со счетчика газа;

•	о наличии аварийного сигнала тревоги (текущего или предыдущего);

•	о наличии активного аварийного сигнала тревоги по давлению;

•	о наличии активного аварийного сигнала тревоги по температуре;

•	о наличии процесса обмена данными с корректором;

•	о питании корректора от внешнего источника питания;

•	о разряде батареи (появляется за 182 дня до полной разрядки батареи).

3

1.6.	Для  экономии  ресурса  батареи  ЖКИ  дисплей  автоматически  отключается,  если  его  клавиатурой  не пользуются в течение 2 мин.

1.7.	Полное   описание,   порядок   размещения,   монтажа,   программирования   и   правила   эксплуатации корректора приведены в «Руководстве по эксплуатации».

2.  Основные технические характеристики

2.1.	Параметры входных сигналов от преобразователя низкочастотных (НЧ) импульсов счетчиков газа типа

"сухой контакт" (герконового датчика):

•	частота - не более 2 Гц;

•	цена импульса (0,001; 0,01;  0,1;  1;  10; 100; 1000) м3/имп.

2.2.	Тип  применяемых  термопреобразователей:  РТ  1000  (1000  Ом  при  273,15  К  (0  °C),  относительная погрешность измерений не более ±0,1%.

Термопреобразователь выполнен в чехле из нержавеющей стали, обжатом на кабеле диаметром 6 мм, четыре проводника кабеля экранированы, длина кабеля - 2,5 м.

2.3.	Для  измерения  давления  корректор  снабжается  внешним  пьезорезистивным  датчиком  абсолютного давления  с  диапазоном  измерений,  превышающим  1:11.  Относительная  погрешность  измерений  не более   ±0,3%.   Датчики   выпускаются   в   4   модификациях   для   работы   в   следующих   диапазонах абсолютного давления:

•	модель A110158:	от 0,9 до 10 бар, длина соединительного кабеля 0,8 м

(поставляется по дополнительному заказу);

•	модель A110159:	от 0,9 до 10 бар, длина соединительного кабеля 2,5 м;

•	модель A110160:	от 7,2 до 80 бар, длина соединительного кабеля 0,8 м

(поставляется по дополнительному заказу);

•	модель A110161:	от 7,2 до 80 бар, длина соединительного кабеля 2,5 м. Корпус датчика изготавливается из нержавеющей стали и имеет степень защиты IP66. Он выдерживает без повреждений в течение 30 мин. воздействие абсолютного давления, превышающее на 25 % верхний предел	измерений	датчика.	Наружная	резьба	присоединительного	штуцера	датчика	-	G1/4"

(соответствует резьбе штуцера отбора давления счетчиков типа TZ/FLUXI и DELTA).

Датчики	давления	калибруются	на	заводе-изготовителе	с	использованием	12	настроечных коэффициентов, которые программируются в корректор при выпуске из производства, и обеспечивают точность измерений давления во всем рабочем диапазоне давлений и температур.

2.4.	Рабочие условия эксплуатации:

•	температура  окружающего  воздуха от -25 °C до +55 °C;

•	относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при температуре +35 °C.

2.5.	Пределы   допускаемой   относительной   погрешности   корректора   при   вычислении   коэффициента коррекции (объема газа, приведенного к стандартным условиям):

•	±0,3 % при температуре окружающего воздуха +(20±5) °C;

•	±0,5 % при температуре окружающего воздуха от -25 °C  до +55 °С.

2.6.	Коэффициент сжимаемости газа вычисляется по одному из методов в соответствии с ГОСТ 30319.2-96:

•	AGA8 (программируется на заводе-изготовителе по умолчанию);

•	AGA NX19, AGA NX19 mod;

•	S-GERG88;

•	по 16 Z-коэффициентам.

Перечень данных, вводимых в корректор в зависимости от выбранной формулы, представлен в таблице

1.

Параметры	AGA8	AGA NX19,

Таблица 1

AGA NX19 mod	S-GERG88

Мол. % CO2			

Мол. % N2		

Мол. % H2	

Теплотворная способность

высш. при н.у. (Ho)	

Отн. плотность газа по

воздуху при н.у.			

Pr (1,01325 бар)	

Tr (293,15 K)	

4

В  зависимости  от  выбранной  формулы  компонентный  состав  газа,  выраженный  в  объемных  долях

(ГОСТ 30319.0-96) должен находиться в пределах, указанных в таблице 2:

AGA8:	AGA NX19,

AGA NX19 mod:

S-GERG88:

Таблица 2

•   0	<	% CO2	<	30	•   0	<	% CO2	<	30	•   0	<	% CO2	<   30

•   0	<	% N2	<	50	•   0	<	% N2	<	50	•   0	<	% H2	<   10

•   0,55    <	Отн. плотн.	<	0,9	•   0,55	<	Отн. плотн.	<	0,9	•   0,55	<	Отн. плотн.    <   0,9

•   5,27

<	Но

(кВт⋅ч/м3)

<   13,33

2.7.	Устройство корректора обеспечивает возможность информационной связи:

•	по оптоэлектронному интерфейсу со скоростью обмена от 1200 до 9600 бод;

•	по последовательному интерфейсу RS-232 со скоростью обмена от 300 до 19200 бод.

2.8.	По  электромагнитной  защищенности  корректор  соответствует  требованиям  европейских  стандартов EN   50081-1,   EN   50082-1,   маркировка   по   электромагнитной   защищенности  "CE".  Максимальная  допустимая напряженность магнитного поля – 10 В/м.

2.9.	Степень  защиты  корпуса  корректора  от  воздействия  окружающей  среды  –  IP  65  по  ГОСТ  14254

(европейский стандарт EN 60529).

2.10.  Составные	части	корректора	выполнены	во	взрывозащищенном	исполнении	(подтверждено

Сертификатом соответствия взрывозащищенности электрооборудования № РОСС DE.ГБ04.В00232 от

10.11.2004 г.), соответствуют требованиям европейских стандартов EN 50014, EN 50020 (подтверждено сертификатом  соответствия  LCIE  03  ATEX  6165  X  от  30.07.2003  г.)  и  могут  устанавливаться  во взрывоопасных зонах. Уровень и вид взрывозащиты – 0ExiaIICT4X.

2.11.  Питание	корректора	осуществляется	 от	встроенного	источника		питания	(литиевая	батарея) номинальным напряжением 3,6 В/19 А·ч, обеспечивающего нормальную работу корректора в течение 5 лет	или	  от	внешнего	источника	питания	типа	GEORGIN	BXNE,	устанавливаемого	во взрывобезопасной зоне и имеющего следующие технические характеристики:

•	вход:   220   В   ~,   50   Гц   (модель   GEORGIN   BXNE340000)   или   24   В   =   (модель   GEORGIN BXNE340002);

•	выход: - 6 В, 100 мА макс.;

•	окружающая температура: от -10 °C  до +60 °C ;

•	расстояние до корректора: макс. 10 м;

•	искробезопасный барьер встроен в источник питания.

В  блоке  корректора  имеется  устройство  защиты,  обеспечивающее  взрывозащищенность  источника питания и возможность замены батареи во взрывоопасной зоне.

2.12.  Габаритные и присоединительные размеры корректора приведены на рис.2.

Рис. 2. Габаритные размеры корректора

5

2.13.  Масса электронного блока корректора составляет 1,5 кг, масса датчиков – не более 0,5 кг.

2.14.  Полный средний срок службы корректора составляет не менее 15 лет.

3.  Комплектность

3.1.	В комплект поставки корректора входят:

•	блок корректора SEVC-D (Corus) - 1 шт.;

•	термопреобразователь сопротивления - 1 шт.;

•	датчик абсолютного давления - 1 шт. (область давления в соответствии с заказом);

•	паспорт - 1 экз.;

•	руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.2.	При дополнительном заказе вместе с корректором могут быть поставлены следующие дополнительные устройства:

•	погружная гильза для установки термопреобразователя;

•	монтажный комплект для подключения датчика давления к счетчику газа или к газопроводу;

•	встроенный PSTN модем;

•	внешний блок питания, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне;

•	оптическая головка;

•	блок искробезопасной защиты ISB, предназначенный для непосредственного снятия информации через  интерфейс  RS-232  на  персональный  компьютер,  и  ограничивающий  ток  входных  цепей, идущих к корректору, до значения, предотвращающего возможность взрыва, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне;

•	модем IRT для удаленного доступа к корректору при помощи телефонной сети, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне;

•	GSM-модемом FOCUS для удаленного доступа к корректору при помощи сотовой сети стандарта

GSM, устанавливаемым во взрывобезопасной зоне;

•	частотно-аналоговый  преобразователь  Pepperl&Fuchs  (модели  KHA6-FSU,  KFU8-UFC-EX1D), позволяющий  преобразовывать  выходной  частотный  сигнал  корректора  (данные  о  давлении, температуре газа и о приведенном расходе) в аналоговый сигнал (4...20) мА, устанавливаемый во взрывобезопасной зоне.

4.  Гарантии изготовителя

4.1.	Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  корректора  техническим  характеристикам  при соблюдении	потребителем	условий	транспортировки,	хранения,	монтажа	и	эксплуатации, установленных в настоящем паспорте и «Руководстве по эксплуатации».

4.2.	Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода корректора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте.

4.3.	Гарантийное обслуживание осуществляется через организацию, осуществившую продажу корректора.

4.4.	Адрес представительства предприятия-изготовителя:

5.  Сведения о консервации и упаковке

5.1.	Каждый корректор имеет индивидуальную упаковку.

5.2.	Корректоры  должны  храниться  в  упаковке  фирмы-изготовителя  по  условиям  хранения  3  по  ГОСТ

15150. Воздух помещения, в котором хранится корректор, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

5.3.	Условия транспортировки корректоров по условиям 5 ГОСТ 15150.

6

6.  Сведения о периодических поверках

6.1.	Первичная   поверка   счетчика   производится   на   заводе-изготовителе   на   основании   Протокола   о признании   результатов   первичной   поверки   от   17.08.2005   г.,   заключенного   между   Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и фирмой «Actaris».

6.2.	Поверку  корректоров  производят  по  методике  «ГСИ.  Корректоры  объема  газа  SEVC-D.  Методика поверки», разработанной и утвержденной ВНИИМС.

Межповерочный интервал – 5 лет.

6.3.	Сведения о результатах поверки заносятся в таблицу 3 или в свидетельство о поверке.

Дата

Результат

Поверяющая организация

Таблица 3

поверки

поверки	Наименование	Фамилия и подпись поверителя

Оттиск клейма поверителя

7.  Сведения о продаже

Заводской номер корректора __________________

Формула вычисления коэффициента сжимаемости:

	AGA 8	AGA NX 19 mod	SGERG 88

Датчик абсолютного давления:

0,9 / 10 бар	7,2 / 80 бар

Источник питания:

	Батарея	Внешнее

Наименование  организации,  осуществившей  продажу:

_____________________________________________________________________________________________

Дата продажи _______________________	                                       М.П.

7

8.  Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Заполняется организацией, осуществившей ввод корректора в эксплуатацию. Без заполнения данной формы гарантии фирмы-изготовителя не сохраняются.

Наименование организации, осуществившей ввод корректора в эксплуатацию:

_____________________________________________________________________________________________

Параметры, на которые запрограммирован корректор:

Наименование параметра	Размерность	Значение

Нескорректированный объем на момент пуска узла учета, V

Скорректированный объем на момент пуска узла учета, Vc

Максимальный	измеряемый	расход	газа	при

м3

нм3

3/ч

рабочих условиях, Qmax	м

Максимальный суточный расход	м3/сут

Весовой  коэффициент  НЧ  импульса  от  счетчика

газа	м

3/имп

Отн. плотность газа по воздуху	-

Содержание CO2 в газе	мол.%

Содержание N2 в газе	мол.%

Базовая	температура	газа	при	нормальных

условиях	ºК

Базовое давление газа при нормальных условиях	бар

Формула расчета коэффициента сжимаемости	-

Час начала газовых суток	ч

Интервал записи базы данных корректора	мин

Время	-

Дата ввода в эксплуатацию_____________200 __г.

Подпись ответственного лица________________	М.П.

8